## Slide 1: Design, Aufbau und Verifikation eines Autofokussystems zur Arbeitsabstandsbestimmung eines Ophthalmologie-Operationsmikroskops
Standort: Oberkochen
Betreuer CZM: B.Eng (FH) Stefan Meinkuß, Dipl. Ing. (FH) Peter Reimer
Prüfer HTW: Prof. Dr. A. Kettler, Prof. Dr. H. Schneckenburger

## Slide 2: Das Operationsmikroskop OPMI Lumera 700

## Slide 3: Inhalt
Problemstellung
Optikmodell des Operationsmikroskops
Vergleich Abstands-Messverfahren
Aufbau eines Motorcontrollers für einen DC-Motor
Autofokus-Algorithmus

## Slide 4: Neuartiges Messgerät zur interoperativen Refraktionsbestimmung
AA = 200 mm  0.2 mm
!
Abbildungsstrahl
Messstrahl
Notes: Abweichung resultiert aus falsch eingestelltem Okular

## Slide 5: Okulare mit Dioptrienausgleich
Notes: Anpassung an das Auge des Beobachters entweder durch verschieben der Okularlinsen oder durch Verschiebung des Zwischenbildes und damit der Objektebene

## Slide 6
Optikmodell

## Slide 7: Optikmodell Abbildungsstrahlengang (1)
Notes: -oben: vereinfachte OPMI Ansicht
-unten: Strahlengang (auch für Optik-Rechnungen verwendet)

## Slide 8: Optikmodell Abbildungsstrahlengang (2) Matrizenoptik - Theorie
T
T1
T2
T3
TGesamt
Notes: -Erklärung ABCD-Marix
-Zusammenfassen von Einzelmatrizen

## Slide 9: Optikmodell Abbildungsstrahlengang (3)
AA =
Tubus
Vergrößerung
Netzhaut
Objekt
Notes: Berechnung der Arbeitsabstandsfunktion

## Slide 10: Arbeitsabstandsfunktion (Flächendarstellung)

## Slide 11
Abstandsmessung

## Slide 12: Abstandsmessung – Methoden (1)
taktile Messung
Lasertriangulations-
sensor
Ultraschall-
sensor
Notes: Aufzeigen zweier nicht zielführender Messmethoden

## Slide 13: Abstandsmessung – Methoden (2) Die Lösung: Verwendung der internen Kamera!
verschiebbares
Videoobjektiv
Kamera-Sensor
Autofokus
Bildweite a‘
AA
Abbildungs-
system
Bildweite
Videoobjektiv
AA

## Slide 14
Motorcontroller

## Slide 15: Objektivverstellung

## Slide 16: Antrieb
Motor
Getriebe
Quadratur-Encoder
Quelle: Maxon Motor AG, CH

## Slide 17: Regelkreis Positionsregelung

## Slide 18: Regler-Entwurf (1): numerische Simulation, Modell des Regelkreis
Regler
-Dreipunktregler
-Zweipunktregler
-PID-Regler

## Slide 19: Regler-Entwurf (2): PID-Regler
Notes: Simulationsergebnis PID-Regler

## Slide 20: Regler-Entwurf (3): Dreipunktregler
Notes: Simulationsergebnis Dreipunktregler

## Slide 21: Motorcontroller (1)
Motortreiber
(L6202)
Motor und Getriebe
Quadratur-
Encoder
Quadratur-Dekoder
(ATMEGA8)
Kommunikation/Regelung
(ATMEGA16)
CMOS-UART to
USB
(CP2103)
Notes: Blockschaltbild des Motorcontrollers mit Realbildern der verwendeten Komponenten

## Slide 22: Motorcontroller (2)
CP2103 – UART2USB
ATMEGA16 – Kommunikation & Regelung
L6202 – Vollbrückentreiber
Netzteil
Notes: praktische Realisierung des Motorcontrollers

## Slide 23: Verifikation des entstandenen Motorcontrollers
Notes: Video einer Positionierungsfahrt

## Slide 24
Autofokus

## Slide 25: Fokuswertkurve
Objektiv-Position
Fokuswert
optimal, theoretisch
real
Notes: idealer (theoretischer) Verlauf und realer zu erwartender Verlauf der Fokuswertkurve

## Slide 26: Fokuswertbestimmung durch Varianzmessung
N
A(i,k)
M
x
y
Grauwert
x
y
Grauwert
Notes: Ein ausgeschnittenes AF-Feld von einem scharfen Bild und einem unscharfen Bild. Varianz links hoch, rechts niedrig

## Slide 27: Positionierung AF-Felder- statisch vs. dynamisch
i
i+1
Notes: -von einem auf das nachfolgende Bild kann sich die Position der Pupille leicht ändern, trotz Fixierpunkt, auf den der Patient blickt
-AF-Felder wandern dann u.U. über den Pupillenrand

## Slide 28: AF-Feldnachführung durch Pupillentracking (1) - Segmentierung des Kamerabildes
x
y
Grauwert
Notes: -Grauwerte der Kamerabildes in Flaschfarben dargestellt
-Pupillenreflex daher rot, dunkle Pupille in cyan

## Slide 29: AF-Feldnachführung durch Pupillentracking (2) - Pupillenranddetektion
Notes: -Pupillenrand wird ausgehend vom weißen Reflex nach außen hin mit Hilfe der blauen Suchlinien gesucht
-gefundene Kanten in gelb
-gefitteter Kreis in rot

## Slide 30: Ergebnis einer erfolgreichen AF-Messung (1)
Motorposition
Arbeitsabstand
„wirksame“
Augenbrechkraft
Fehlsichtigkeit

## Slide 31: Ergebnis einer erfolgreichen AF-Messung (2)

## Slide 32: Herausforderungen und Ausblick (1)
Quelle: PiccoloNamek unter GFDL-SELF Lizenz
Notes: -Unterschiedliche Lage von Iris und Hornhaut sind ein Problem. Optimal wäre Detektion der Hornhautebene
-Bildrauschen täuscht hohe Varianz und damit hohe Schärfe vor

## Slide 33: Herausforderungen und Ausblick (2)
Optimierung Pupillentracking
Verifikation des ermittelten Abstandes/
Wiederholgenauigkeit
Bestimmung Einfluss der Schärfentiefe

## Slide 34
Fragen?!

## Slide 35: Regler-Entwurf: Zweipunktregler
Notes: Simulationsergebnis Zweipunktregler

## Slide 36: Verifikation des entstandenen Motorcontrollers
Motorstrom/
Richtung
A
B
dir
clk
EN
IN1
IN2

## Slide 37: AF-Feldnachführung durch Pupillentracking (1)
Notes: -Kamerabild besteht modellhaft aus schwarzer Kreisscheibe mit kleinem weißen Spot umgeben von einem helleren Kreisring

## Slide 38: Aufbau Kamerasystem
directShow kompatibel
Vision
dadurch kompatibel zu:

## Slide 39: Autofokus - Gesamtsystem
Notes: Blockschaltbild Gesamtsystem